本参数仅供参考，具体以谈判现场为准。

电热恒温培养箱参数

- 设备名称：电热恒温培养箱

- 设备用途：用于微生物培养、菌种保存、恒温试验等常规实验室恒温培养使用

- 设备须具备医疗器械备案凭证 / 生产厂家资质，投标时提供厂家资质复印件加盖公章

- 设备为全新原厂正品，提供厂家质保承诺函

二、核心技术参数

- 工作室容积：60～80L，满足常规标本、菌种培养需求

- 控温方式：微电脑智能数显控温，PID 自动恒温，数显温度精准直观

- 温度控制范围：室温 + 5℃ ～ 65℃，可稳定调控培养所需温度

- 控温精度：≤±0.5℃，温度波动小，保证培养环境稳定

- 温度均匀度：≤±1℃，箱内各区域温度均衡

  - 箱体结构：设备采用行业通用标准结构，外壳为冷轧钢板静电喷塑工艺，耐腐蚀、抗老化、易清洁；内胆采用不锈钢材质，防锈防腐、耐消毒，适配实验室高频清洁消毒场景。

- 箱门配置：双层门结构，内层钢化玻璃门，可直观观察箱内样品，外层密封保温门，减少温度散失

- 搁板配置：标配≥2 层不锈钢搁板，高度可自由调节，适配不同高度样品

- 安全保护：具备超温报警、超温自动断电保护功能，防止温度异常损坏样品及设备

- 加热方式：优质不锈钢电加热管，升温均匀、使用寿命长、故障率低

- 操作界面：LED 数字显示屏，温度一键设定、实时显示，操作简单便捷

三、配置及配件要求

- 主机 1 台，原厂标配搁板 2 块、电源线 1 套、使用说明书、合格证

- 所有配件为原厂配套，不接受第三方替代配件

四、商务与售后要求

- 投标总价为落地包干价（含主机、配件、运输、安装调试、培训、质保），总价不超过 10000 元

- 整机免费质保≥1 年，质保期内非人为损坏故障，厂家免费维修、更换配件

- 厂家提供终身技术咨询、配件供应，质保期内故障报修 48 小时内响应

- 免费提供院内 1 次现场操作培训，讲解设备日常操作、温度校准、维护保养