本参数仅供参考，具体以谈判现场为准。

低能量冲击波参数

- 设备名称：低能量体外冲击波治疗仪（勃起功能障碍 ED 专用）

- 设备用途：专门用于男性勃起功能障碍（血管性 ED、糖尿病性 ED、术后 ED）的物理康复治疗，适配男科、泌尿外科临床使用

- 设备具备国家 Ⅱ 类医疗器械注册证，注册证适用范围需包含 “勃起功能障碍治疗”；投标时需提供注册证复印件、生产厂家资质，加盖厂家公章

（一）主机核心系统

- 冲击波技术类型：气压弹道式低能量体外冲击波，非聚焦式，适配 ED 血管修复治疗，无组织灼伤风险

- 冲击波能量范围：0.05–0.40 mJ/mm²连续可调，精准覆盖 ED 治疗全能量区间，满足不同病情患者分级治疗需求

- 冲击波频率：1–15 Hz连续可调，可根据患者耐受度、病情设置治疗频次

- 单次最大冲击数：≥20000 发 / 次，满足单疗程足量治疗需求；设备总冲击寿命≥300 万发，满足科室长期使用

- 主机操作系统：彩色液晶触控屏（≥10 寸），中文操作界面，内置 ED 标准化治疗处方库，一键调用，支持医生自定义处方存储

- 内置≥10 套 ED 专用标准治疗方案，覆盖血管性 ED、糖尿病性 ED、中老年退行性 ED、术后创伤性 ED 等全适应症

（二）治疗手柄与输出配置

- 标配ED 专用治疗手柄 1 把，手柄为人体工学设计，适配阴茎海绵体、双侧脚弓血管区治疗，操作精准、患者舒适度高

- 治疗探头规格：标配 15mm、20mm 两款专用治疗探头，适配阴茎海绵体不同部位、不同直径区域的精准治疗

- 手柄具备防过热、防过载自动保护功能，治疗过程中能量输出稳定，无瞬时能量突变，保障治疗安全

- 手柄与主机原厂配套，不接受第三方兼容手柄，探头耗材可单独采购，厂家长期保障供应

（三）安全与临床功能要求

- 具备多重安全保护系统：过压保护、过流保护、过热保护、冲击过载保护、紧急停止装置，保障医患治疗全程安全

- 可实时记录治疗参数（能量、频率、冲击数、治疗时长），自动生成治疗报告，支持患者病历、治疗数据本地存储、U 盘导出

- 具备患者治疗档案管理功能，可存储≥10000 例患者诊疗数据，支持复诊患者历史数据调取、疗效对比

- 设备噪音：工作状态下整机噪音≤65dB，治疗过程安静，提升患者就医体验

（四）硬件结构与环境适配

- 主机为立式一体化设计，带移动静音滚轮，方便科室移动、摆放；整机重量≤60kg，占地面积小，适配门诊治疗室

- 工作电源：AC220V±10%，50Hz，适配国内医院常规供电环境；工作环境温度：5℃–40℃，湿度≤80%，满足医院日常使用条件

三、标配配件清单

- 主机 1 台

- ED 专用治疗手柄 1 把

- 15mm、20mm 专用治疗探头各 1 个

- 原厂电源线、通讯数据线、备用密封圈、润滑耦合剂、设备防尘罩

- 原厂使用说明书、合格证、保修卡、注册证复印件

四、售后服务要求

- 整机免费质保≥2 年，核心冲击波发生器质保≥3 年；质保期内非人为损坏故障，厂家免费上门维修、更换配件、校准

- 厂家需在本省设有售后网点，质保期内故障报修24 小时内响应，48 小时内上门处理，保障设备不停机使用

- 免费提供院内2 次临床培训（设备操作、ED 治疗方案制定、临床应用技巧、日常维护保养），覆盖医生、护士、技师

- 厂家提供终身免费软件系统升级、处方库更新；终身提供技术咨询、配件、耗材供应保障。