| 序号 | *基本参数 |
| --- | --- |
| 1 | 底座：具有不锈钢底座，150mm泵≥2个，85mm泵≥2个，万向轮移动，不锈钢支架，高度可调式灌注杆；变压及电压保护系统：24V医疗安全电压，电压不稳或断电时自动切换到UPS |
| 2 | 设备可安装泵头类型：单头泵、双头泵 |
| 3 | UPS自动充放电，独立供电时间≥90min，并显示电池剩余电量 |
| 4 | 具有可靠的操作系统，机器工作时对所有部件进行数据分析、记录、监控并自动纠错，保证整机正常工作 |
| 5 | 单头泵：滚压泵，流量范围：0LPM-10LPM，速度范围：0RPM-250RPM ；旋转方向：顺时针或逆时针 |
| 6 | 双头泵：滚压泵，流量范围：0LPM-1.5LPM，速度范围：0RPM-250RPM；旋转方向：顺时针或逆时针 |
| 7 | 泵头传动系统采用可靠性高的长效驱动方式,同心度：≤0.05mm |
| 8 | 泵头具有开机自检保护系统，具有错误定位诊断系统，转速异常、反转等声光报警，任意两个泵之间可设置主泵/从泵的灌注关系 |
| 9 | 泵头可显示流量、转速、循环管路管径、工作模式等状态信息 |
| 10 | 监测控制、操作及显示面板系统：可显示压力、温度、时间、气泡、血平面、心肌保护灌注的信息,支持中文系统 |
| 11 | 压力监测：至少2路压力监测，测量范围：-100mmHg至500mmHg，显示精度≤1mmHg |
| 12 | 温度监测：至少4导温度监测，显示范围：0℃—50℃，显示精度：≤0.1℃ |
| 13 | 气泡监测：超声传感器监测气泡，适用任何材料的泵管 |
| 14 | 液平面监测：适用所有氧合器，可设定报警值，低于报警值时将控制停泵 |
| 15 | 心肌灌注保护控制监测：可显示灌注时间、灌注量 |
| 16 | 全自动变温水箱系统：具备≥2条可控温循环水路，与体外循环主体设备为同一品牌 |
| 17 | 全自动变温水箱系统容量：≥11L |
| 18 | 全自动变温水箱系统温度控制范围：4℃—40℃ |