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[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]扬州大学附属医院检验项目公开遴选公告（三次）
（2026年11月2日）

1、 项目名称：
	序号
	申请科室
	产品名称
（通用名）
	性能和参数要求
	预计年使用量

	1
	检验科
	脂蛋白分类测定试剂盒（梯度凝胶电泳）
	方法学采用聚丙烯凝胶电泳法，能够精准的进行脂蛋白亚分型检测
	5000人次

	2
	检验科PCR室
	人乳头瘤病毒基因分型检测试剂盒（荧光PCR熔解曲线法）
	1、预期用途：至少能同时检测《人乳头瘤病毒（HPV）核酸检测及基因分型、试剂技术审查指导原则》中13种高危型和5种中危型，可具体分型
2、反应管数量：每样本所有PCR反应须在同一反应管进行
3、分型要求：能区分检测范围内每一种分型
4、检测下限：检测范围内各型别最低检测下限≤1×10^4 拷贝/ml或50拷贝/反应
5、检测区域：针对HPV的E区基因设计特异性引物探针
6、检验原理：荧光PCR熔解曲线法
7、96样本处理时间：单个反应系统3小时检测能力样本数大于等于96个
8、保质期：试剂盒有效期应不低于12个月
9、具有国家三类注册证书
10、软件自动判读结果，可提供数字化结果和阴阳性结果，有参考范围。
11、实验过程监测与控制：在PCR扩增反应过程中，可实现实时荧光信号监测。
	5000人份

	3
	检验科PCR室
	肝癌早筛基因甲基化血液检测试剂盒（荧光PCR法）
	1、预期用途：用于体外定性检测人外周血血浆中甲基化基因。适用于临床肝区影像学检查和既有临床检查怀疑肝区占位性病变的患者
2、检验原理：荧光PCR 法。
3、试剂盒检测灵敏度≥90%,特异度≥90%，对早期肝癌有较高的检出率。
4、病理分型覆盖：可检测肝细胞癌等常见及罕见肝癌病理分型。
5、质量把控：提供阴阳性质控品，PCR反应体系具备内质控，转化前定量加入DNA。
6、应用平台：普通实时荧光定量PCR仪。
7、样本类型：外周血血浆样本
8、稳定性：短期运输温度较好，开封后储存温度-20℃±5℃，不影响有效期。
9、重复性:批内、日间、操作者间、设备间等多维度精密度Ct值的变异系数 CV值均≤5%。
10、交叉性：与肺癌、宫颈癌、甲状腺癌肝炎，脂肪肝，肝良性病变，肝良性肿瘤等非消化道肿瘤无交叉反应。
11、最低检测下限：1%甲基化检测为阳性
12、结果判读：肝癌基因甲基化检测结合基因CT值结果综合评估，提升检测的准确性。
	500人份

	4
	检验科
	髓过氧化物酶检测
	主要配置要求：1.试剂要求方法学为免疫法
2.重复性：批内变异系数CV≤15%
3.批间差：批间变异系数CV≤20%
4.线性范围:上限不低于400ng/mL
5.能够长期提供室内质控品
6.省内多个三甲医院正在使用，提供每年实验室比对服务
	4000人份

	5
	检验科PCR室
	人乳头瘤病毒(HPV)E6/E7 mRNA基因分型检测试剂盒
	1.项目名称：人乳头瘤病毒（HPV）E6/E7 mRNA基因分型检测
2.用途：用于体外定性检测人宫颈脱落上皮细胞中14、15种高危型人乳头瘤病毒（HPV） E6/E7 mRNA。
3.检测型别：HPV16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、66、68、53型，并对每个型别进行分型。
4.检测方法：荧光PCR-熔解曲线法。
5.检测限：检测限为不高于100 copies/反应（试剂说明书证明）。
6.包装规格：24测试/盒，48测试/盒。
7.精密度：试剂盒的批内/批间精密度、日内/日间精密度均小于5%。
8.质量控制：阳性质控品（含内标）需满足监控四个荧光通道，以确保结果的准确有效。
9.样本要求：人宫颈脱落上皮细胞。
10.具有 DNA 消化功能，消除样本中 DNA 的干扰。
	10000人份



二、项目采购要求：
欢迎生产企业、经营企业以及潜在供应商前来我院采购中心介绍产品，同时提交产品资料。有意向者必须提供符合我院要求的报名材料（纸质文件一份，PDF文件一份），并保证所提供的各种材料真实、有效、齐全，同时承担相应的法律责任。
遴选要求：投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件；遴选文件内容包含但不限于下面内容，请按下列顺序装订，注明项目清单序号及名称：
1、报价一览表：所投产品名称，规格型号（规格型号须与所投产品注册证或备注凭证一致）、单价、生产厂家（品牌）、注册证号、供应商名称、联系人姓名及联系方式、邮箱等。
[bookmark: _Hlk107847716]2、企业信用承诺书（请填写附件1）
3、产品彩页、产品说明，注册证或备案凭证并附一份查询注册证时的药监部门网站截图（盖公章）。
4、产品中标平台截图，截图信息须包含：产品编码、产品名称、注册证号、规格型号、单位、价格、品牌（必须截全）。
5、报价表，内容包含：（见附件2，可单独收费耗材的厂家必须提供27位国家码）（单独excel电子文件一份，同整体pdf文件一起发邮件）
6、供应商资质，承诺中选后提供产品授权、厂家资质（若有中间级经销单位，需提供其授权书）
7、法人给业务员的授权书，附法人和业务员的身份证复印件。
8、其他医院（以省内三甲医院为主）合同复印件或相关发票（至少3家）。
9、用户名单、采购时间及联系人（部门）。医院有权随机抽取一家医院进行调查，如发现虚假信息作无效报名处理。
10、售后服务承诺，送货及时性及响应承诺等。
11、遴选/谈判材料真实性及购销廉洁声明（见附件3）
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK3]请将上述所有文件每页加盖公司公章后，扫描制作成一份pdf文件，以项目编号YDFYHC2026007+产品序号（序号第*）+产品名称+报名单位+品牌命名，发送至下述相应联系人邮箱，一份纸质版材料交至采购中心406办公室於老师。报名资料需现场确认，若因报名材料未及时提交、未按照本清单内容递交或未现场确认，由供应商自行承担相应后果，视为自动放弃。
联系人邮箱：YDFYCGZX@126.com
报名截止时间：2026年11月9日
三、拒绝下述供应商参加本次采购活动：
1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者技术咨询、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。
3、供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
四、本项目不接受联合体投标；
五、付款方式：合同签订后，货物须送至采购方指定地点，入库6个月后付款。
六、开标相关信息：
请于院内公开遴选前十分钟带遴选文件与样品一份（密封盖章）送至现场。地点：扬州大学附属医院西区医院，具体会议室另行通知，逾期将不予接收。
[bookmark: OLE_LINK6]遴选时间：另行通知（北京时间）
采购联系人及电话：0514-82099706 於老师
地址：扬州市邗江中路368号扬大附院采购中心（行政楼406室）
                                 
                                 
                                    扬州大学附属医院采购中心
                                    2026年11月2日
[bookmark: _Hlk107847795]
附件1：
企业信用承诺书
	单位名称
	
	统一社会
信用代码
	

	法定代表人
	

	联系人
	

	联系地址
	

	联系电话
	

	诚信档案
记录情况
	




	信用承诺
	我公司自愿参加贵院组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括:具有独立承担民事责任的能力;具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录:符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，原承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。


企业名称（盖章）：
法定代表人（签字）：
二〇  年  月  日





附件2：

试剂报价单

	序号
	产品名称
（注册证名称）
	生产厂家（品牌）
	规格型号
	注册证号
	单位
	报价
	单人份价格
	中标编码
	项目收费名称
	项目物价编码
	项目收费标准

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



备注：
1、 收费情况：填写①备案成功编码视同中标 ②项目收费（项目收费名称、项目收费编码、收费价格） ③备注：可填不可收费、需备案、需报医保等详细情况。
2、 耗材（试剂）其他注意事项：
1、 试剂按已收定支方式结算，采购一次公告、二次公告（YDFYHC2026007）清单中，其余项目终止（滤芯吸头完成遴选，除外）
2、 试剂成本占比要求不高于30%，否则医院不自行开展
3、 备案产品（别家医院备案成功的产品提供备案截图（含价格））





[bookmark: _GoBack]

附件3：院内谈判材料真实性及购销廉洁声明

承诺书

扬州大学附属医院：
针对贵院此次遴选，我公司郑重承诺：所提供资料（以骑缝章为准）真实有效，无任何虚假成分。如有虚假，由此产生的一切后果由本公司承担。
为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药销售行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，我公司郑重承诺并遵守：
一、我方按照《民法典》及本承诺购销医用耗材、试剂。
二、我方不以回扣、宴请等方式影响医院工作人员采购或使用产品的选择权，不在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿等费用。
三、我方指定销售代表承诺在工作时间到医院指定地点联系商谈，不到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不借故到医院相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费等。
四、我方如违反本承诺，一经发现，医院有权终止购销合同，并向有关卫健行政部门报告。如我方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发[2013]50号）相关规定处理。
五、本承诺作为产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等法律效力。





公司（签章）
年  月  日




